РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

II Број 404-201/19

22.07.2019. године

У ж и ц е

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица у поступку да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку број II 404-201/19 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ВТО (ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ РЕГИОНА ШУМАДИЈЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У УЖИЦУ

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1

# У конкурсној документацији Поглавље III: ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ ПOДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

CO2  Инкубатор са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF .................... 1 kom

Mинимални захтеви:

- Опрема мора бити нова некоришћена у оригиналном паковању;

- Запремина инкубатора cca 105 литара;

- Подељена унутрашња врата;

- Број полица 2;

- Максималне димензије 720x850x595мм;

- Опсег температуре +5 изнад амбијенталне до +50C;

- Два colour display-a за бољу и прецизнију контролу и подешавање параметара;

- Активна микропроцесорска контрола влаге ( 40-97% rh) са дигиталном индикацијом и ауто-дијагностичким системом који омогућава брже достизање и веома кратко recovery време;

- Влажност се обезбеђује дестилованом водом из екстерног танка пумпом, дехјумидификација преко стерилног филтера и антибактеријски систем базиран на врелој пари;

- Контрола концентрације кисеоника убризгавањем N2, подесив опсег од 1-20% О2, тачност 0,1% укључује N2 конекциони сет ;

- Два гасна прикључка са опцијом аутоматске брзе замене гасних боца, укључује два CO2 конекциона сета;

- Апарат направљен од неруђајућег челика, ASTM 304;

- Сензор за влагу и CO2 стерилисан у инкубатору;

- Стерилизациони програм 60 минута на 180 C ;

- Могућност програмирања времена уз опцију почетка одбројавања тек када се задати услови постигну;

- Pт сензора DIN класе;

- Ауторизација произвођача понуђеног добра за учествовање у датој јавној набавци;

18. Сертификат сервисера издат од стране произвођача.

Обавезно доставити:

Оверене копије Решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава од стране носиоца дозволе за сву медицинску опрему;

Овлашћење за понуђача од стране носиоца дозволе за коришћење наведених Решења за предметну јавну набавку, уколико понуђач није носилац дозволе.

2. Ултразвучни уређај са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат, абдоминална и вагинална.................... 1 kom.

Mинимални захтеви:

- Опрема мора бити нова некоришћена у оригиналном паковању;

- Стационарни колор доплер ултразвучни апарат,на точкићима;

- Пакет мерења за:абдомен, обстетрицију и гинекологију,мале делове,МCK,кардиологију,мека ткива,васкулар,урологију и педијатрију;

- 4 активна прикључка за сонде не рачунајући”пенцил“ конектор;

- Колор монитор LED/LCD технологије, дијагонала минимум 21“, могућност померања у више праваца;

- Контролни екран осетљив на додир,дијагонала минимум 13”.Могућност подешавања угла нагиба”touch screen“ екрана до 30 степени.Приказа ултразвучне слике на “touch screen” екрану са могућношћу мерења на истом.

- Хардверска алфанумеричка тастатура  интегрисана на конзоли апарата( или на извлачење) са позадинским осветљењем;

- Контролни панел са могућношћу промене положаја:( горе/доле, лево/десно);

- Комплетан кориснички интерфејс на српском језику

- TGC интегрисан у контролној конзоли у виду клизача LGC доступан на екрану осетљивом на додир;

- Фреквенца освежавања слике у Б моду минимум 1350 f/s (Hz);

- Диск од минимум 1TB, 5USB портова, интегрисан DVD резач.

- Приказ соно слике преко целог екрана притиском на једно дугме ради боље визуализације дубљих скенова,

- Могућност архивирања у DICOM, BMP, JPG, TIFF, AVI форматима;

- Максимална дубина скенирања минимум 38 цм у зависности од прикључене сонде;

- Цине меморија минимум 10.000 слика;

- Модови рада; B, M, колор доплер, PW доплер, Power Doppler (PD), дирекциони Power Dopler (DPD), Duplex/Triplex;

- Активан 4Д софтвер;

- Истовремени приказ у реалном времену слике у B-моду и колор доплер слике;

- Аутоматска оптимизација слике у B -моду и базне линије и опсега брзина у PW  моду притиском на дугме;

- Ткивни хармоник најновије генерације који користи најсавременију технологију (навести назив технологије);

- Напредна технологија за побољшање слике: Adaptive Speckle Suppression Imaging или слично ( навести назив технологије ).

- Напредна технологија за Spatial Compounding Imaging ( навести назив технологије )..

- Савремена техника за високо сензитивни приказ спорих протока кроз периферне крвне судове ( навести име технике, не прихвата се Direkcioni Power Doppler);

- Могућност надоградње аутоматских мерења феталне биометрије  притиском на једно дугме ( BPD, OFD, HC, AC, FL) –навести назив технике;

- Пост процесирање слика и видео клипова на начин који омогућава промену параметара на замрзнутим  и меморисаним сликама;

- Мрежна конекција Ethernet и  WiFi. Ethernet брзине минимум 1Gbps, интегрисана бежична картица (WiFi ) за пребацивање података и умрежавање Windows принтера са ултразвучним апаратом;

- Црно бели термални принтер;

- Конвексна 4Д сонда , од 2-8 Mhz или шире,основно видно поље (FoV) минимум 70°;

- Ендокавитална 4Д сонда од 3-11 Mhz или шире,основно видно поље (FoV) минимум 149°, проширено видно поље (ExFov) минимум 169°;

- Ендокавитална сонда од 3-11 Mhz или шире,основно видно поље (Fov) минимум 139°, проширено видно поље ( ExFov) минимум 159°.

Минималан гарантни рок за сву опрему је 2 године и тече од дана примопредаје опреме од стране испоручиоца.

Приомопредаја испоручене опреме се врши записнички.

Обавезно доставити:

Оверене копије Решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава од стране носиоца дозволе за сву медицинску опрему;

Овлашћење за понуђача од стране носиоца дозволе за коришћење наведених Решења за предметну јавну набавку, уколико понуђач није носилац дозволе;

Напомена:  Избор најповољнијег понуђаћа врши се по партијама ( за сваку партију се бира понуђач ). Код сервисирање опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси купца о трошку добављача. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од петнаест дана, од дана пријаве квара – добављач је дужан да испоручи адекватну заменску опрему купцу за рад до коначне поправке предметне опреме, чијом доставом се добављачу враћа заменска опрема.

МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:

CO2  Инкубатор са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF .................... 1 kom

Mинимални захтеви:

- Опрема мора бити нова некоришћена у оригиналном паковању;

- Запремина инкубатора cca 105 литара;

- Подељена унутрашња врата;

- Број полица 2;

- Максималне димензије 720x850x595мм;

- Опсег температуре +5 изнад амбијенталне до +50C;

- Два colour display-a за бољу и прецизнију контролу и подешавање параметара;

- Активна микропроцесорска контрола влаге ( 40-97% rh) са дигиталном индикацијом и ауто-дијагностичким системом који омогућава брже достизање и веома кратко recovery време;

- Влажност се обезбеђује дестилованом водом из екстерног танка пумпом, дехјумидификација преко стерилног филтера и антибактеријски систем базиран на врелој пари;

- Контрола концентрације кисеоника убризгавањем N2, подесив опсег од 1-20% О2, тачност 0,1% укључује N2 конекциони сет ;

- Два гасна прикључка са опцијом аутоматске брзе замене гасних боца, укључује два CO2 конекциона сета;

- Апарат направљен од неруђајућег челика, ASTM 304;

- Сензор за влагу и CO2 стерилисан у инкубатору;

- Стерилизациони програм 60 минута на 180 C ;

- Могућност програмирања времена уз опцију почетка одбројавања тек када се задати услови постигну;

- Pт сензора DIN класе;

- Ауторизација произвођача понуђеног добра за учествовање у датој јавној набавци;

18. Сертификат сервисера издат од стране произвођача.

Минималан гарантни рок за сву опрему је 2 године и тече од дана примопредаје опреме од стране испоручиоца.

Приомопредаја испоручене опреме се врши записнички.

2. Ултразвучни уређај са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат, абдоминална и вагинална.................... 1 kom.

Mинимални захтеви:

- Опрема мора бити нова некоришћена у оригиналном паковању;

- Стационарни колор доплер ултразвучни апарат,на точкићима;

- Пакет мерења за:абдомен, обстетрицију и гинекологију,мале делове,МCK,кардиологију,мека ткива,васкулар,урологију и педијатрију;

- 4 активна прикључка за сонде не рачунајући”пенцил“ конектор;

- Колор монитор LED/LCD технологије, дијагонала минимум 21“, могућност померања у више праваца;

- Контролни екран осетљив на додир,дијагонала минимум 13”.Могућност подешавања угла нагиба”touch screen“ екрана до 30 степени.Приказа ултразвучне слике на “touch screen” екрану са могућношћу мерења на истом.

- Хардверска алфанумеричка тастатура  интегрисана на конзоли апарата( или на извлачење) са позадинским осветљењем;

- Контролни панел са могућношћу промене положаја:( горе/доле, лево/десно);

- Комплетан кориснички интерфејс на српском језику

- TGC интегрисан у контролној конзоли у виду клизача LGC доступан на екрану осетљивом на додир;

- Фреквенца освежавања слике у Б моду минимум 1350 f/s (Hz);

- Диск од минимум 1TB, 5USB портова, интегрисан DVD резач.

- Приказ соно слике преко целог екрана притиском на једно дугме ради боље визуализације дубљих скенова,

- Могућност архивирања у DICOM, BMP, JPG, TIFF, AVI форматима;

- Максимална дубина скенирања минимум 38 цм у зависности од прикључене сонде;

- Цине меморија минимум 10.000 слика;

- Модови рада; B, M, колор доплер, PW доплер, Power Doppler (PD), дирекциони Power Dopler (DPD), Duplex/Triplex;

- Активан 4Д софтвер;

- Истовремени приказ у реалном времену слике у B-моду и колор доплер слике;

- Аутоматска оптимизација слике у B -моду и базне линије и опсега брзина у PW  моду притиском на дугме;

- Ткивни хармоник најновије генерације који користи најсавременију технологију (навести назив технологије);

- Напредна технологија за побољшање слике: Adaptive Speckle Suppression Imaging или слично ( навести назив технологије ).

- Напредна технологија за Spatial Compounding Imaging ( навести назив технологије )..

- Савремена техника за високо сензитивни приказ спорих протока кроз периферне крвне судове ( навести име технике, не прихвата се Direkcioni Power Doppler);

- Могућност надоградње аутоматских мерења феталне биометрије  притиском на једно дугме ( BPD, OFD, HC, AC, FL) –навести назив технике;

- Пост процесирање слика и видео клипова на начин који омогућава промену параметара на замрзнутим  и меморисаним сликама;

- Мрежна конекција Ethernet и  WiFi. Ethernet брзине минимум 1Gbps, интегрисана бежична картица (WiFi ) за пребацивање података и умрежавање Windows принтера са ултразвучним апаратом;

- Црно бели термални принтер;

- Конвексна 4Д сонда , од 2-8 Mhz или шире,основно видно поље (FoV) минимум 70°;

- Ендокавитална 4Д сонда од 3-11 Mhz или шире,основно видно поље (FoV) минимум 149°, проширено видно поље (ExFov) минимум 169°;

- Ендокавитална сонда од 3-11 Mhz или шире,основно видно поље (Fov) минимум 139°, проширено видно поље ( ExFov) минимум 159°.

Минималан гарантни рок за сву опрему је 2 године и тече од дана примопредаје опреме од стране испоручиоца.

Приомопредаја испоручене опреме се врши записнички.

Обавезно доставити:

Оверене копије Решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава од стране носиоца дозволе за сву медицинску опрему;

Овлашћење за понуђача од стране носиоца дозволе за коришћење наведених Решења за предметну јавну набавку, уколико понуђач није носилац дозволе;

Напомена:  Избор најповољнијег понуђаћа врши се по партијама ( за сваку партију се бира понуђач ). Код сервисирање опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси купца о трошку добављача. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од петнаест дана, од дана пријаве квара – добављач је дужан да испоручи адекватну заменску опрему купцу за рад до коначне поправке предметне опреме, чијом доставом се добављачу враћа заменска опрема.

ОВЕ ИЗМЕНЕ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Комисија за јавну набавку број II 404-201/19